комплексное оснащение лабораторий

Термоштанга с цифровым электронным блоком ТШЭ

Термоштанга с цифровым электронным блоком ТШЭ

1.  Назначение

ТШЭ применяется на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях, предприятиях комбикормовой промышленности, другими сельскохозяйственными организациями.

Термоштанга ТШЭ предназначена для измерения температуры зерна и других сельскохозяйственных продуктов в насыпях, складах, в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. Она позволяет проводить измерения температуры при глубине насыпи до 2,0 и до 3,5 м соответственно.

2. Технические характеристики

- простота в обслуживании;

- прочная конструкция;

- низкий вес;

- проведение изменений температуры при глубине насыпи до 2,0 и до 3,5 м соответственно.

Конструкция:

Его конструкция включает 3 основные части:

- измерительный блок с жидкокристаллическим индикатором;

- зонд (2 м) с конусной измерительной головкой;

- удлинитель с ручкой, при необходимости специальным разъемом состыковывается с зондом и закрепляется болтом с гайкой.

Технические характеристики термометра:

- диапазон измеряемых темератур от -50°С до +70°С

- разрешение 0,1°С

Особые указания: термометр предназначен для эксплуатации/ хранения в помещении с относительной влажностью 10-60%Rh и температуре -10 ~ +50 °С.

3. Принцип работы:

Измерительный блок имеет два цифровых табло, верхнее (out) показывает температуру показывает температуру окружающей среды,а  нижнее (in) показывает  температуру насыпи, измеряемую датчиком. MAX-MIN система автоматического запоминания минимальных и максимальных зарегестрированных температур. Для просмотра минимальной или максимальной температуры внутри насыпи нажмите на кнопку MAX-MIN IN один или два раза. Для проверки зарегистрированных температур окружающей среды нажмите на  MAX-MIN OUT. Для стирания значений, находящихся в памяти, и начала нового отсчета нажмите кнопку RESET, соответственно для IN и OUT.

Зонд погружаеться в зерно или другой измеряемый продукт и выдерживаеться в нем не менее 5 минут, затем с помощью штекера измерительный блок подключаеться к зонду. Включаеться питание и снимаються показания с цифровых индикаторов.

Запрещаеться: бросать штангу, использовать его в качестве рычага и т.д.

4. Указание мер безопасности

1. Прибор питается от блока элементов напряжения 6В, не является источником электрических помех и полностью электробезопасен.

2. При хранении, использовании  и транспортировке прибор должен находиться в положении, исключающем его падение и удары об окружающие предметы

5. Свидетельство о приемке

Прибор ТШЭ, заводской номер  ____________изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК

Личная подпись__________________

Расшифровка подписи________________________

Год, месяц, число_____________________________

6. Срок службы и гарантия

Срок службы прибора — 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации прибора ТШЭ — 12 месяцев.

Выполнение гарантийных обязательств производит Изготовитель изделия

ООО Фирма «ЛТК»  394038, г. Воронеж, ул. Пирогова,87б тел.: (473)239-80-74.